实验 树脂基复合材料的热变形温度测定

聚合物的耐热性能，通常是指它在温度升高时保持其物理机械性质的能力。聚合物在材料在使用时要承受外力的作用，因此耐热温度是指在一定外力作用下，聚合物材料达到某一规定形变值时的温度。热变形温度是复合材料进行耐热性能表征的常用方法之一。

一、实验目的

1.了解热变形温度仪的结构原理,掌握热变形温度实验的测试方法；

2、掌握热变形温度的实验物理意义。

3.结合树脂基复合材料的耐热性知识,分析复合材料耐热性的基本因素。

二、实验内容

测试环氧树脂样条的热变形温度。

三、实验原理

热变形温度（Heat Distortion Temperature），全称负荷热变形温度，英文缩写为HDT，是高分子材料在液体传热介质中，在等速升温下，受简支梁式的静弯曲负荷作用下，试样弯曲形变达到规定值时的温度。它是一个表达被测物的受热与变形之间关系的量度。热变形温度可作为控制产品质量和鉴定新品种耐热性能的一个指标。但因其值仅是在测试方法规定的载荷大小、施加方式、升温速率下达到规定变形量时的温度，不代表其使用温度。

需要注意的是不同的负荷值所确定的热变形温度值是不同的，而且没有可比性，所以测定热变形温度值一定要指出所用规定负荷数值（即所采用的标准）。测量热变形温度的标准很多，现在常见的有：中国国标（GB）、美国材料试验学会标准（ASTM）、国际标准化组织标准（ISO）、欧共体标准等，由于各标准所规定的测试方法、单位系统等有所区别，所以测试结果也有所不同的。

此外，热变形温度指标是工程上用来表征材料耐热性能的物理量。随着温度的提高，高分子一类材料的变形增大，当达到某一规定变形量时的温度越高，表示该材料的耐热性越好。热变形温度与玻璃化温度（Tg）不同，前者是工程性质；而Tg是表征高分子分子结构运动的一个转变温度，具有科学性质。

四、实验仪器和试样

1、实验仪器

本实验采用SWB-300维卡软化点&负荷热变形温度测定仪。热变形温度测定仪由保温浴槽、测试单元（包括加载装置、计量变形装置、温度控制系统）、电脑和接口箱组成，如图1所示。

图1  热变形温度试验装置图

1-负荷，2-百分表，3-温度计，4-负载杆及压头，5-支架，

6-液态介质，7-试样，8-试样高，9-试样宽，10-搅拌器

加热浴槽选择对试样无影响的传热介质－甲基硅油，室温时粘度较低。内设加热器和导流式搅拌器。温度控制器可设置升温速率及上限温度。测试单元依靠支座，搁置在油槽面板上，测试部分浸没在浴槽的加热介质中。测试板通过四根支柱，与支座固定定位，试样搁置在测试板的两根圆柱形隔条上，变形压头正好压在试样的中间位置，砝码通过负载杆对试样施加垂直负载，检测位移的位移传感器的测量头则正好抵在负载杆的顶端。当浴槽介质温度升高，试样开始受热受压变形，负载杆下移，位移传感器即将下移数据通过接口箱发送至电脑。

2、试样

（1）平放法试样

试样尺寸：（80±2.0）mm×（10±0.2）mm×（4±0.2）mm，其中高度（垂直方向）为4（±0.2）mm。

（2）侧立法试样

试样尺寸：（120±10）mm×（9.8～15）mm×（3.0～4.2）mm，其中高度（垂直方向）为（9.8～15）mm。

试样表面应无扭曲，相邻表面应相互垂直。所有表面和棱边均无划痕、麻点、凹痕、飞边、凸边、气泡等缺陷。

本实验采用试样放置侧立法，试样尺寸为   mm×    mm×    mm。

2、实验条件

（1）荷重的选取

可以根据试祥的尺寸,按附表选择负荷力,对于表格中没有的试样尺寸,可用下公式计算。

F=2σ⋅b⋅h23L

式中：F：所需的负荷力（ N）

σ：标准规定的弯曲应力,即：A法：1.8N/mm2；B法：0.45 N/mm2

b：试祥宽度(mm)

h：试祥高度 (mm)

L：两支点间距离（mm），本仪器隔条中心距离为64mm。

M ＝1000F/9.8

式中：M：砝码重量（g）

（2）升温速率：120℃/hr

（3）弯曲变形量：0.08mm

五、实验步骤

1、接通电源。

2、（按 "△" 键） , 升起试样架。提起负载杆，将试样条放置在隔条上，放下负载杆，使压头位于试样中心。

3、（按 "▽" 键 ）,将试样架浸入油浴槽中。

4、在电脑上打开热变形温度测试软件，按实验要求设置参数，计算荷重并选择砝码，小心地将砝码叠放至负载杆上，随后将位移检测针触点置于负载杆上并固定。

3、在电脑上点击启动实验，在温度控制器上按下“  ”开始实验。

4、当曲线记录显示弯曲变形量达到0.08mm时，接口箱蜂鸣器响，测试结束，加热器停止工作。此时曲线显示的温度即为该试样在本实验条件下的热变形温度。

5、保存测试结果。

6、冷却

油浴温度在150℃以上时，通压缩空气（气泵）或氮气（用氮气瓶）冷却，但要注意气压不许超过490KPa。150℃以下时,用普通水冷却即可。

7、将砝码取下放回砝码盒中。

8、关机。

六、注意事项

1、所有连线一定要连接正确，检查无误后开机。

2、在试验进行中，特别是材料已经变形后，不能停止试验，否则影响试验数据。

3、在试样安装或取出时，注意不要将试样掉进油池内，若掉入，一定要取出后再进行试验，否则会损坏测温元件，造成损失。

4、要定期检查加热介质液面位置变化，保证油面到规定的位置。

5、装卸砖码时，要将变形传感器探头移开，以免将探头碰回。

6、设备工作在高温状态，需注意烫伤。

七、数据处理

将测试曲线打印附图。

八、思考题

1.热变形温度与热机械曲线（拉伸、弯曲、压缩、扭转、针入）有哪些相同之处和不同之处?

2.热变形温度试验规定了升温速度，升温速度对试验结果有什么影响?

3.起始温度和油浴粘度对试验结果有什么影响?

4、影响复合材料耐热性的因素

5、加热油浴的粘度、起始温度、纤维增强体量对热变形温度的影响？

6、HTD和Tg的区别

附表1：砝码选配表

＝450KPa

| 试 样 尺 寸 b×hmm | 负荷(N) | 砝 码 选 配 |
| --- | --- | --- |
| 3×9.8 | 0.865 | 负载杆 |
| 3×12.8 | 1.477 | 负载杆+托盘+20g十l0g+lg |
| 3×15 | 2.034 | 负载杆十托盘十F+20g+10g+5g |
| 4.2×9.8 | 1.213 | 负载杆+托盘 |
| 4.2×12.8 | 2.068 | 负载杆+托盘+F+20g十10g+5g+2g+2g+lg |
| 4.2×15 | 2.706 | 负载杆+托盘十E十F+10g+5g+lg |
| 6×15 | 4.06 | 负载杆+托盘十D十2g十lg+F十20g十l0g+5g十2g |
| 8×15 | 5.415 | 负载杆+托盘+2D+20g+5g十2g+2g |
| 10×15 | 6.767 | 负载杆+托盘+C+F+10g+5g+2g |

＝1800KPa

| 3×9.8 | 3.482 |  | 负载杆+托盘+D+20g+l0g+1g |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×12.8 | 5.941 |  | 负载杆+托盘+C+1g |  |  |  |  |  |  |
| 3×15 | 8.158 |  | 负载杆+托盘+C+D+5g+2g+lg |  |  |  |  |  |  |
| 4.2×9.8 | 4.875 |  | 负载杆+托盘+D+E+F+20g+2g+1g |  |  |  |  |  |  |
| 4.2×12.8 | 8.320 |  | 负载杆+托盘+C+D+20g+5g |  |  |  |  |  |  |
| 4.2×15 | 10.878 |  | 负载杆+托盘+B+F |  |  |  |  |  |  |
| 8×15 | 21.756 |  | 负载杆十托盘+A+F+20g+l0g+5g |  |  |  |  |  |  |
| 10×15 | 27.195 |  | 负载杆+托盘+A+C+E+F |  |  |  |  |  |  |
| 负荷构成 | 负载杆 | 托盘 | A | B | C | D | E | F | 40g盒装 |
| 质量(g) | 88.35 | 35.35 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 40g |

附表2 试样高度变化时相应变形量的变化表

试样高度变化时相应变形量的变化表

| 试样高度h（mm） | 相对变形量（mm） | 试样高度h（mm） | 相对变形量（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8~9.9 | 0.33 | 12.4~12.7 | 0.26 |
| 10.0~10.3 | 0.32 | 12.8~13.2 | 0.25 |
| 10.4~10.6 | 0.31 | 13.3~13.7 | 0.24 |
| 10.7~10.9 | 0.30 | 13.8~14.7 | 0.23 |
| 11.0~11.4 | 0.29 | 14.2~14.6 | 0.22 |
| 11.5~11.9 | 0.28 | 14.7~15.0 | 0.21 |
| 12.0~12.3 | 0.27 |  |  |